laboratorio di microbiologia

COME SI STERILIZZANO I MATERIALI NEL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA

se è un TERRENO DI COLTURA

* Disciogliere la quantità di terreno in polvere in acqua distillata nelle proporzioni indicata sul boccetto. Se indicato dalla casa produttrice, portara ad ebollizione, su fiamma, fino a scioglimento completo del terreno. ATTENZIONE durante il riscaldamento il liquido và tenuto agitato in continuazione poichè si brucia con estrema facilità (per evitare tale inconveniente sarebbe più corretto riscaldare il tutto a bagnomaria).

Se è un terreno liquido:

* Quando il terreno è diventato trasparente, versarlo  in contenitori con tappo a vite; posizionare il tappo sul boccetto SENZA AVVITARLO A FONDO.

* Mettere i boccetti nel cestello dell’autoclave.

Se è un terreno agarizzato:

* Suddividere il terreno liquido disponendo volumi di 20 cc circa in provette di vetro;

* Chiudere l’apertura delle provette prima con cotone e poi con alluminio. Porre le provette così preparate nel cestello dell’autoclave.

se sono OGGETTI VARI

* Accertarsi che il materiale di cui sono costituiti sia autoclavabile.

* Nel caso di vetreria, chiudere tutte le aperture col foglio di alluminio e posizionarla all’interno del cestello in maniera ordinata evitando la sovrapposizione eccessiva.

* Nel caso di materiale che può essere contaminato con facilità (spatole, puntali per pipette automatiche, pipette Pasteur ecc.) deve essere completamente avvolto da alluminio.

*Mettere tutti gli oggetti così predisposti nel cestello dell’autoclave.

* Aggiungere acqua distillata nell’autoclave fino all’altezza del sostegno a forma di croce. Aprire i fori presenti sul cestello e collocarlo nel vano dell’autoclave.

* Chiudere accuratamente l’autoclave, accendere l’interrutore generale e regolare il termostato su “FULL”.

* Quando il manometro indica 1 atmosfera di pressione, regolare il termostato su “2”. Da questo momento incominciare a misurare il tempo di sterilizzazione. Dopo 20 minuti spegnere l’interrutore generale e iniziare a sfiatare dolcemente il vapore ponendo un piccolo spessore sotto il contrappeso della valvola di scarico.

* Dopo 20 minuti dalla fine dello sfiato, estrarre il cestello e porlo sotto cappa a flusso laminare previamente sterilizzata .

IL TERRENO

Se deve essere utilizzato subito:

Estrarre i boccetti/provette dal cestello, avvitare il tappo e porli in bagnomaria termostatato a 45°C.

Attendere 20 minuti, quindi utilizzare i terreni secondo le modalità desiderate.

Se deve essere conservato:

Estrarre i boccetti/provette dal cestello, avvitare il tappo del boccetto oppure serrare l’alluminio delle provette.

Lasciare raffreddare il terreno fino a quando non ha raggiunto la temperatura ambiente.

Conservare a +4°C per massimo due mesi.

gli OGGETTI

* Estrarre gli oggetti dal cestello, assicurarsi che il foglio di alluminio sia il più stretto possibile.

* Riporre ordinatamente gli oggetti e al riparo dalla polvere.